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	1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario


	2. RESPONSABLE(S):
	Auxiliares de Odontología


	3. OBJETIVO:
	Impedir la propagación de microorganismos nocivos para la salud individual, familiar y del paciente


	4. ALCANCE:
	Lograr   con la ayuda de agentes químicos  y térmicos la desinfección y posterior esterilización de las fresas


	5. MARCO NORMATIVO:
	Resolución 02183 de 09/07/04: “Manual de Buenas Prácticas de Esterilización”



6. CONTENIDO: 
	No.
	Actividad / Descripción
	Cargo

Responsable
	Punto de Control

	1
	Recoger las fresas contaminadas de la bandeja con guantes 

	Auxiliares de Odontología
	Registro de esterilización diaria

	2
	Depositar en el limpiador ultrasónico mínimo por 10 minutos, disolviendo 5 cm³ de detergente enzimático a 1 litro de agua. Si no se tiene detergente enzimático, se usa hipoclorito de sodio en concentración de 1000ppm, en un litro de agua por 5 minutos.

	Auxiliares de Odontología
	Registro de esterilización diaria

	3
	Retirar las fresas, lavar con agua limpia

	Auxiliares de Odontología

	Registro de esterilización diaria

	4
	Secar las fresas, con toallas de papel
	Auxiliares de Odontología

	Registro de esterilización diaria

	5
	Guardar en bolsas de esterilizar, para poder ver su contenido.
	Auxiliares de Odontología
	Registro de esterilización diaria

	6
	Además del número se etiquetará con: nombre del elemento, fecha de esterilización y colocación de cinta indicadora.

	Auxiliares de Odontología
	Registro de esterilización diaria

	7
	Ingresar las fresas al autoclave por 25 minutos a una temperatura de 134°C. 

Las fresas solo se usan por dos meses, tras lo cual se desecharán en guardián

	Auxiliares de Odontología
	Registro de esterilización diaria

	8
	Retirar del autoclave y guardar en lugar seco, libre de contaminantes

	Auxiliares de Odontología
	Registro de esterilización diaria

	9
	Las auxiliares de odontología diligencian el registro de esterilización diaria 

	Auxiliares de Odontología
	Registro de esterilización diaria


	7. FORMATOS:

	Registro diario de esterilización

	8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:

	Fresas dentales: son instrumentos que se utilizan en Odontología, para cortar, pulir la superficie dental y eliminar el tejido cariado presente.



9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
	FECHA
	VERSIÓN:  No
	CÓDIGO
	MODIFICACIONES



	17-12-2014
	0
	PA-GU-7-PT-25
	Elaboración documento


	10. ANEXOS:
	N. / A.


	ELABORACIÓN
	REVISIÓN

	
	

	Funcionario Responsable
	Responsable  Subproceso

	Cargo:  Profesional Universitario
	Cargo: Profesional Especializado

	Fecha: 07-08-2014
	Fecha: 08-08-2014

	REVISION
	APROBACION

	
	

	Responsable Proceso
	

	Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar
	Rector

	Fecha: 11-08-2014
	Fecha:  17-12-2014


Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.
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